附件1

康复治疗专业产教融合实践中心项目报价一览表

| 序号 | 设备名称 | 参数/功能 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PT床 | 1.床体加宽设计，便于患者在床上进行训练。 2.碳素钢床体。 3.采用抗菌皮革及高密度慢回弹海绵，在兼顾防菌抗菌标准的同时，床面软硬适中，使患者更舒适。 4.外形尺寸（L*W*H）：1900mm*1240mm*450mm（±20%） | 张 | 16 |  |  |
| 2 | PT凳 | 1.椅面高度调节范围≥0~130mm，方便治疗师配合PT床的高度进行手法操作。 2.大铝合金马蹄五星脚支撑结构。 3.≥5cm高密度慢回弹海绵，使患者更舒适。 4.外形尺寸（L*W*H）：620mm*620mm*（420~550）mm（±20%），椅面尺寸（L*W）：400mm*360mm（±20%）。 | 张 | 150 |  |  |
| 3 | 电动起立床 | 1.直立角度不低于0°~90°（±5°）可调，有效预防体位性低血压等并发症。 2.床体尾端配有分体式脚托板，内外翻调节范围不低于-30°～＋30°（±5°）；跖屈背屈调节范围不低于-59°～+34°（±5°），有利于预防和矫正足部变形。 3.扶手桌面（餐板）位置可以双向调节，其中上下调节范围不低于0~660mm（±20mm），前后调节范围不小于0~310mm（±20mm），患者可在站立训练时进行上肢功能训练。 ▲4. 脚踏板在2000N载荷下变形量≤10mm。 5.至少配有3组保护带，分别保护膝关节、髋关节和胸部；膝部保护带分开式设计，分别保护左右两侧膝盖。 ▲6.床面采用医用PVC皮革，需提供“皮肤刺激”项检测报告，须提供国家认可的检测机构出具带CMA或CNAS标识的检验报告并加盖公章。 7.配有紧急开关，在紧急情况下按下可以停止设备工作。 8.采用中控式脚轮固定装置，一步操作即可锁定/解锁床体固定状态。 9.电机数量≥1个，床体电机负载≥8000N。 | 张 | 1 |  |  |
| 4 | 按摩床 | 1.用途：按摩师对患者按摩时用床 2.规格（cm）：202×64×69（±20%） 3.床面高度（cm）：60（±20%） 4.额定载荷：135.0kg（±20%）。 5.材质：木质 | 张 | 16 |  |  |
| 5 | 电动 PT 床 | 1.床体加宽设计，便于患者在床上进行训练。 2.床体采用钢材烤漆材质，结实耐用。 3.床面至少分为头板和尾板两部分，头板角度可调，调节范围不低于3°~63°。 4.采用中控式脚轮固定装置，一步操作即可锁定/解锁床体固定状态。 5.电机数量≥1个，床体电机负载最大≥8000N。 6.床面高度调节范围：不低于500～820mm。 7.床面采用医用PVC皮革，需提供“皮肤刺激”项检测报告。须提供国家认可的检测机构出具带CMA或CNAS标识的检验报告并加盖公章。 8.配有紧急开关，在紧急情况下按下可以停止设备工作。 | 张 | 2 |  |  |
| 6 | 多体位康复床 | 1.床面至少分为头板、背板和腿板三部分，且三部分角度能分别独立调节。 2.头板调节范围：不低于-23°~+58°，便于治疗师调整患者头部的位置。 3.背板调节范围：不低于-8°~+45°，便于治疗师调整患者躯干的位置。 4.大腿板调节范围：不低于-8°~+40°；有利于治疗师对患者双侧大腿的操作。 5.床体最大承重≥175kg，需提供由医疗器械质量监督检验所出具的检测报告。 6.电机数量≥3个，床体电机负载最大≥8000N。 7.床面高度调节范围：不窄于580～930mm。 ▲8. 床面采用医用PVC皮革，需提供“皮肤刺激”项检测报告，须提供国家认可的检测机构出具带CMA或CNAS标识的检验报告并加盖公章。 9.配有紧急开关，在紧急情况下按下可以停止设备工作。 10.采用中控式脚轮固定装置，一步操作即可锁定/解锁床体固定状态。 | 张 | 1 |  |  |
| 7 | 下肢康复训练设备 | - 1.内置多种传感器系统，智能跟随人体步行速度和幅度，自动调节助力频率，学习并适应人体的步行节奏； 2.髋关节通过大功率直流无刷电机驱动，辅助左右两侧髋关节的屈曲和助力，可持续提供超大助力； 3.可独立完成穿脱外骨骼，无需他人协助，穿戴时间＜30s，支持站姿和坐姿两种方式穿戴； 4.内置大容量锂电池，可连续行走至少2小时。支持蓝牙连接，提供手机、平板APP，可实时存储、统计、分析并显示行走数据； 5.采用人体工程学结构设计，配备海绵材质腰垫，结构材料上除必要的受力部位采用高强度的航空铝材料，其余采用相对质轻的高强度塑胶材料，保证结构性能并减轻产品重量； 6.任何模式下助力大小需要手动调节，有两种调节方式； 7.机器在行走过程中识别用户步态后，即可帮助抬腿； 8.机器有左腿模式、右腿模式和助行模式等至少三种模式可选，至少三种模式可以循环切换； 9.助力等级从1到5循环，数字越大，助力越大； 10.可以通过扫描微信小程序开启更多功能； 11.机器具有评估模式，评估结束后生成评估报告，评估报告包括：髓关节运动曲线、步态分析、差异分析、评估结果描述； 12.机器通过蓝牙和手机连接； 13.机器内置锂电池，可连续使用至少3个小时。 | 台 | 1 |  |  |
| 8 | GPT守护机器人 | 1.支持chatgpt接入，支持智能语音控制； 2.长者意外摔倒：当长者在家中意外摔倒时，机器人会自动进行识别并预警至客户端（家属端）和值班中心，以便及时发现并提醒相关人员及时处理预警。 3.室内无人：当长者不在机器人陪护视线内或者外出，机器人会自动启动巡逻模式，巡逻后未发现长者，机器人进行预警至客户端（家属端）和值班中心，以便及时发现并提醒相关人员及时处理预警。 4. 老人呼救：当长者采用语音或者按键的方式进行呼救，机器人会识别并预警至客户端（家属端）和值班中心，以便及时发现并提醒相关人员及时处理预警。 5. 一键呼叫值班中心：长者可以语音或者点击方式，通过机器人呼叫值班中心寻求相应的帮助。 6.远程分身：客户端（家属端）可以通过远程分身功能控制机器人移动查看长者和家中的状况。 7.用药提醒：机器人端可以使用语音或者点击机器人屏幕提醒功能，给长者用药以及其他易忘记的事情做提醒，客户端（家属端）可以给机器人同步设置相应长者需要的提醒。 8.视频通话：长者可以语音或者点击的方式，通过机器人与客户端的子女或家属视频通话。 9.互动娱乐：长者可以和机器人语音对话，机器人机智地回答为长者排忧解闷。 10.支持体征监测设备接入。 | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 电动牵引装置 | 1.系统至少具有颈椎牵引、腰椎牵引功能，双通道独立输出，可供两名患者同时使用。 2.系统具有≥4种牵引模式，至少包括：连续牵引模式、持续/间歇牵引模式、间歇维持牵引模式、阶梯型牵引模式。 3.间歇维持牵引模式可在牵引周期中的间歇相维持指定的牵引力。 4.阶梯型牵引模式内置≥3个预设的渐进性牵引力，实现逐步达到目标牵引力。 5.系统可设置和实时显示牵引模式、牵引力、牵引相时间、间歇相时间和治疗时间等治疗参数，允许在治疗过程中调节牵引力。 6.腰椎牵引平均变化速率：渐进期≤35N/s，渐退期≤70N/s。 7.颈椎牵引平均变化速率：渐进期≤35N/s，渐退期≤50N/s。 8.牵引用椅与牵引绳基部的前后相对位置可调，牵引绳基部可调至椅面中心垂直上方向前≥15°的位置。 9.腰椎牵引力调节范围不窄于1～99kgf，步进≤1kgf，颈椎牵引力调节范围不窄于1～20kgf，步进≤1kgf。 10.治疗时间调节范围不窄于0～99min，步进≤1min，牵引相时间调节范围不窄于0～99s，步进≤1s，间歇相时间调节范围不窄于0～99s，步进≤1s。 11.腿板具有滑动功能与慢回弹功能，滑动行程范围不窄于0~115mm，自然回弹力≤44N。 12.材质：塑钢； 13.规格（cm）：200×60×60（±20%） | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 紫外线治疗仪 | 性能： 消炎消肿镇痛、杀菌、促进组织再生，增强人体免疫力，提高机体抵抗能力。 1.紫外线辐射波长约：254nm±3nm 2.紫外线辐射强度： 体腔灯管强度（抵近照射）直光导强度约12mW/cm²，误差±20%；弯光导强度6mW/cm²，误差±20%； 体表灯管强度约（灯管距照射部位3厘米）20 mW/cm2，误差±20%。 3.治疗计时大致范围：（秒） 体腔辐照器：0.1~125.0 体表辐照器：0.1~75.0 4.治疗剂量和治疗时间自动换算。 5.不小于5寸彩色触摸液晶屏显示。 6.体表辐照器反光板配置。 7.辐照器配置：配备多种辐照器：大体表辐照器（标配）、体腔辐照器（标配）、3支不同形状的光导（标配）。 8.语音提示：治疗结束蜂鸣提示。 9.治疗时间过长报警：操作系统自动控制过载保护功能。 10.辐照器降温保护：治疗状态下，对体腔手柄进行温度保护。 | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 中频电治疗仪 | 1.输出通道：4路输出通道，可同步或异步工作； 2.处方数量：预设99个专家治疗处方，存储在系统中，在治疗过程中，使患者有多次的推、拿、按、敲、拨、振颤、抖动等多种脉冲动作的全过程感受； 3.该机输出由低频调制的中频电流，频率高、电阻小、作用深，疗效好。既有低频电的特征，又有中频电疗的治疗机理； 4.调制波形：具有正弦波、方波、尖波、三角波、锯齿波、指数波、等幅波； 5.调制频率：低频调制频率范围：0～150Hz，中频载波范围：1kHz～10kHz； 6.调节幅度：幅度为0%和100%； 7.输出限制：在500Ω负载下，输出电流不大于80mA（r.m.s）； 8.输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率不大于10%。 | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 吞咽障碍治疗仪 | 1.主要构成：由主机、电极线组成 2.结构形式：手持式 3.显示方式：液晶屏幕显示界面 4.治疗功能及输出路（线）数： 具备成人连续脉冲治疗模式和儿童交替脉冲治疗模式。 治疗（成人、儿童）模式：2路（4线） 5.开路电压峰值：≤150V 6.定时范围：1—99min 7.输入功率：≤175VA 8.治疗模式：共有两种模式 9.续脉冲治疗模式（成人）： 9.1脉冲强度：0-30mA可调，50档可调 9.2脉冲宽度：100-300uS可调，步距增量20uS，11档可调 9.3脉冲间隔：100uS 9.4脉冲频率：20Hz—100Hz可调 10.交替脉冲治疗模式（儿童）： 10.1脉冲强度：0-30mA可调，50档可调 10.2脉冲宽度：100-300uS可调，步距增量20uS，11档可调 10.3脉冲间隔：100uS 10.4脉冲频率：20Hz—100Hz可调，持续时间：≥1s。 | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 空气波压力治疗仪 | 1.配备不少于上肢气囊、下肢气囊各一套。 2.气囊采用≥6腔气囊加压设计，均可单独调节压力，有效预防静脉血栓形成，减轻肢体水肿。 3.治疗压力可调，调节范围不小于5～25kpa，步进不窄于1kpa。 4.压力保持时间可调，调节范围不小于0～15s，步进不窄于1s。 5.内置≥8种治疗模式，允许调整充气部位及参数，可多个模式循环治疗。 6.循环间隔时间可调，调节范围不小于0～15s，步进不窄于1s。 7.配备同时≥双通道输出，可同时使用上下肢治疗。 8.配备≥7英寸触控显示屏，可实时显示气囊充气部位及治疗数据。 9.气囊最大可承受最大输出压强≥1.5倍的压强且可保持≥1min，不发生破裂及永久变形。 | 台 | 1 |  |  |
| 14 | 痉挛肌低频治疗仪 | - 1.输出波形：A,B两组输出均为无极性双向不对称脉冲。 - 2.脉冲周期：输出脉冲周期从1s～2s连续可调，允差15%. 3.脉冲宽度：输出脉冲宽度从0.1ms~0.5ms连续可调，允差土30%. 4.延时时间：B组输出脉冲比A组输出脉冲延时出现，延时时间T1从0.1s～1.5s连续可调，允差士15%. 5.输出强度：A,B两组输出脉冲电流峰值Ip从0mA~99mA连续可调。最大输出值允差15%. 6.定时时间：定时设置分为5min,10min,15min,20min,25min,30min六档，允许偏差士5%. 7.误调指示功能：当调节不当，使得脉冲周期小于或等于延时时间情况下，仪器上有误调指示。 8.输出直流分量：输出直流分量应为零。 9.仪器连续工作时间不少于4h. | 台 | 2 |  |  |
| 15 | 晃动平衡木 | 1.规格：≥2050*450*950mm； 2.让患者体会重力和移动的感觉，强化患者的前庭感觉刺激； 3.材质：塑钢主体，平衡木为木质。 | 套 | 1 |  |  |
| 16 | 儿童框式助行器 | 辅助代步用具，可折叠。 框架材质：铝合金，表面静电喷涂处理，可折叠结构、可升降、使用方便。 脚垫材质为耐磨、有弹性、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料，着地性能好，稳定性佳。 前轮外皮采用聚氯乙烯材质，防滑耐磨。轮毂采用工程聚丙材质，结实耐用。靠背与手把均采用高密度吸水海绵材质，防滑、舒适。 | 架 | 1 |  |  |
| 17 | 抽屉式阶梯 | 1.外形尺寸：≥540*440*520mm； 2.手柄套中心线间的距离：≥380mm； 3.最大回转直径 ：≥600mm； 4.额定承载质量：≥750N。 5.材质：实木 | 套 | 1 |  |  |
| 18 | 一体机 | 显示类型：LCD 色域标准：NTSC 色域值：≥72% 屏幕比例：16:9 分辨率：4K 系统：Windows 触摸屏类型：红外触摸 是否触摸屏：触摸屏 运行内存：8GB 屏幕尺寸：86英寸 符合软件使用要求。 | 台 | 7 |  |  |
| 19 | 六边形可拼接桌椅 | 1.六边形组合桌椅，桌子可以互相拼接。 2.带万向轮，方便移动。 3.可根据现场定制。 4.尺寸：800*500*750mm（±50mm）。 5.主体采用原木碎压高密度E1级基材，经防虫、防腐、 防潮等化学处理；带折叠钢架设计，带锁定脚轮。 | 套 | 12 |  |  |
| 20 | 不锈钢储物柜 | 材质：304不锈钢、厚度不低于0.8mm 尺寸不小于：1800*900*450mm 开门数量：上下双开门，上层玻璃门 | 个 | 20 |  |  |
| 21 | 双人双层条形桌椅 | 1.台面板：采用高密度三聚氰胺板，面粘三聚氰胺胶面，PVC胶边，白乳胶黏合，具耐磨、防污、牢固耐用。台面形状是长条形。 2.台面托架：材料壁厚≥3.0mm。 3.尺寸：2000*600*800mm（±50mm）。 4.书网：书网长度跟随定制尺寸变化 5.台架有旋钮折叠装置，脚轮采用万向脚轮带刹车。 6.配套2张实验椅子，颜色可选。 7.为保证环保及安全，产品符合以下材料性能要求，提供2019年1月份起始，由国家认可的第三方检测机构出具的（委托）抽样检验报告，检测报告封面需有CMA、CNAS两种标志，检验依据符合相应判定标准。 7.1折叠培训桌：检测依据GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》；GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》，检验结论为合格。 7.2PVC封边条：检测依据QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，检验结论为合格。 7.3ENF级浸渍胶膜纸饰面刨花板：检测依据GB/T 4897-2015《刨花板》；GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》：GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价，人造板和木质地板》，检验结论为合格。 7.4塑粉：检测依据HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》，检验结论为合格。 7.5白乳胶：检测依据GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》，检验结论为合格。 | 套 | 30 |  |  |
| 22 | 多功能移动示教推车 | 一、多功能移动工作站参数 1.多功能移动工作站配备27寸显示屏，配备鼠标和键盘。 2.支持国产操作系统。 3.移动示教推车配置USB、HDMI、以太网口等接口，实现多场景的使用需求，能够满足系统全部设备使用数量要求。 4.广角镜头：800万自动对焦（分辨率3264*2448） 5.标准镜头：800万自动对焦（分辨率3264*2448） 6.采用万向软管式设计，360度任意方向可调（投标时提供该参数功能截图并加盖制造商公章） 7.支持通过智慧实训教学软件调取多功能移动工作站的实时画面。（投标时提供该参数功能截图并加盖制造商公章） 8.推车采用铝合金支架，确保稳固耐用。 9.脚踏式气动升降，可上下调节高度，推车的升降范围约25cm，整机高度（含双摄像头）的范围在190cm—220cm，适应不同身高的操作人员，提升使用舒适度。 10.采用专用静音脚轮，前轮带锁定功能，便于移动与固定。 11.隐藏式键盘位，位于把手上方，可放置键盘，并配备专用鼠标挂架，方便键鼠收纳与使用 12.配置智能一体化4K超高清摄像机、麦克风阵列、高保真扬声器等多种功能模块。 13.麦克风阵列支持6麦阵列，不低于6米拾音距离。 14.扬声器采用双10W立体声高品质双扬声音箱，确保声音清晰传输。 15.采用2D、3D降噪技术，低噪声CMOS有效地保证了画面的超高信噪比。 16.支持智能取景，根据操作人员位置变化自动调整画面大小，呈现最佳取景。 17.支持语音追踪功能，实时跟踪发言使用者，保证发言人实时处于画面中心。 18.支持无线投屏，将移动示教推车的画面无线投屏到大屏 19.配备便携式电源，电池容量1025WH，AC输出电压220V，充电时间约8小时，续航时间不低于7小时。 二、第一视角采集仪： 1.800万自动对焦（分辨率3264*2448） 2.物理防抖，标准镜头1:1幅度 3.拍摄1080P帧速率为25帧/秒 ▲4.镜头可上下方向调节拍摄角度，拍摄第一人称视角。（提供视频演示以证实真实性） 5.采用镂空头戴式结构，PC框架旋钮调节大小 6.连接方式：5G无线Wi-Fi连接 三、智慧实训教学软件参数 1.支持智慧实训教学软件调取移动数据采集推车实时观看实物展示画面。 2.支持4屏实物展示，支持将广角镜头画面、标准镜头画面、追踪摄像机画面、第一视角采集仪的画面同屏对比展示，支持任意画面双击放大、返回。 3.支持实操画面展示，本地图片、本地视频、本地文件展示，旋转、缩放、拍照等教学功能。 4.支持电子白板讲解批注功能，支持画笔选择、一键清空、颜色、线宽，返回桌面、截图保存等功能。 5.支持在软件画面和电脑桌面进行批注，支持对批注后的画面内容进行截图存储，支持在内容管理中进行查看。 6.支持软件画面与电脑桌面的一键切换，方便老师在软件和其他使用界面之间进行快速切换。 ▲7.支持推车上的2路实操画面与课件PPT进行展示对比，支持画面切换。（提供视频演示以证实真实性） 8.支持微课录制，录制成MP4格式的视频文件，录制的视频文件可导出。 9.微课录制支持全屏录制和局部录制，支持倒数提醒、开始、停止等功能。 10.支持内容分类管理，系统自动按照图片、视频、文摘等分类存档，图片及视频文件按生成的日期自动归档。 ▲11.支持显示电池工作电压、充放电电流、剩余电量百分比、工作温度等信息；支持电压过低预警提示功能；前面板内置HIFI控制面板，支持独立开关控制，支持独立音量旋钮，可以调整本地扩声外放声音大小；（投标供应商提供视频演示）。 ▲12.支持评分标准的自定义设置，支持设置多级评分项；支持是否实时显示总分设置；支持输入、拖拉、点选三种评分方式，拖拉方式的精度可设置（如0.5或1等），点选方式的选项和分值比例可自定义设置（如：优秀100%，良好70%等可实现快速评分）。（投标供应商提供视频演示）。 ▲13.支持学员自主训练。学员在移动车录入手机号，密码等验证方式后，自主选择项目训练并进行录制，在页面点击开始录制和结束录制自动生成练习视频。支持学员在练习过程中，可同步查看录制内容及录制项目内容及个人信息。录制中支持取消录制。（投标供应商提供视频演示）。 | 套 | 1 |  |  |
| 23 | 经颅磁治疗仪 | 1.独立双通道磁疗输出，可同时治疗2人； 2.一键飞梭操作模式，所有调节均可通过飞梭按键的旋转按压实现； 3.可选购儿童专用治疗帽，更加贴合儿童头型结构； ▲4、配备特殊设计的振动磁治疗帽，方便调节和安装，减重防治扭伤，提高磁疗效果； 5.磁治疗帽治疗头数≥7个； 6.治疗仪可长时间运行，连续运行8小时以上； | 台 | 1 |  |  |
| 24 | 智能踏步运动功能评估训练系统 | 用途 1.用于对脚部（及腿部）肌肉力量进行训练，使训练者下肢力量得到加强或者恢复。 2.配有≥32英寸触屏一体机，可直接在控制屏上设置目标心率、时间、速度和坡度等训练参数。具有≥3种训练模式，至少包括：自由、用户、医师模式。 3.软件易于操作，具有互动显示界面和实时生物反馈功能。 4.训练效果直观，所有训练结果均可生成数据报告。 5.提供趣味虚拟情景互动训练模块，从而提高训练者的训练兴趣和积极性。 软件参数： 1.数据管理：包括姓名、年龄、完成训练情况、训练时长、次数等信息；个人信息：可对训练人员档案进行添加、删除、编辑等操作，亦可实时在线查询和提取相关数据；报告管理，可对训练人员的评估训练报告进行查询、分析和统计。 ▲2、训练过程中，可实时显示心率动条、当前心率、平均心率、血氧饱和度、呼吸频率、训练时长、跑台坡度、跑台速度、训练里程、热量消耗卡路里值等参数。 ▲3、可随时查看患者历史训练记录，至少包括：静息心率、靶心率、静息血氧、静息血压、最大心率、平均血氧饱和度、平均心率、热量消耗卡路里值等数据。 ▲4、训练结束后生成的数据分析，可显示训练过程中速度、坡度、心率、血氧数据的变化曲线，方便治疗师调整训练计划。 | 台 | 1 |  |  |
| 25 | 数字化智慧OT评估与训练系统 | 一、须具备功能 1.评估：具有≥54种国际通用评估量表，至少包含：MMSE简易精神状态检查表、日常生活活动量表、Holdden步行功能分级、抑郁自评量表等。 2.训练：具有≥32种训练游戏，至少包含：认知训练、手眼协调训练、益智游戏训练三大类，至少可进行单侧忽略、数字认知、分类拾取、反应协调等训练。 ▲3. 训练游戏可设置训练难度、训练时间，训练难度具有≥3项可选，训练时间具有≥5项可选。 4.多点触控的训练交互技术，实现互动游戏，增进趣味。 5. 系统高度具有处方保存功能，可自定义并存储≥2个处方，按下处方按键可自动调节处方设定高度。 6.安全登录模式：提供ID登录模式、用户管理模式，加固用户信息的安全性、便利性。 ▲7. 系统具有用户数据库管理功能，可进行新建、修改、删除等操作，评估及训练报告可保存、导出。 7.1 个人档案：记录并可详细查看患者的评估结果、训练结果报表，以可视化图表的形式，呈现更加直观，同时还存储错题记录，进一步加固训练效果。 7.2用户管理：用户管理能管理多种角色的信息，可新增、删除、修改角色信息，设定不同权限，多重保护各个用户的个人资料。 | 台 | 1 |  |  |
| 26 | 语言认知训练系统 | 一、须具备功能 1）对多种汉语语言障碍进行诊断和康复训练； 2）有筛选多种语言障碍的智能判断题。 3）实行对各种语言参数的模糊识别计算； 4）对应于多种语言障碍的个体化康复处方； 5）智能测量患者语速，评估被试者的语言流利程度； 6）实现治疗师自行设计，录制方言语音等有互动功能的康复平台。 二、具体用途 供医疗机构用于语言障碍的诊断及康复指导。 1.计算机语言功能评估与训练系统应具有系统简介功能、资料管理功能、评估筛查功能、康复训练功能、康复训练建议等部分组成。 ▲2、软件架构 2.1系统简介功能：详尽解释整个系统的按键功能和操作说明。 2.2资料管理功能：具有登记，查询，修改患者基本情况信息、病历资料等功能。 2.3评估筛查功能：包括了听检查、视检查、语音检查和口语表达检查四部分。 2.3.1听检查：包括图匹配、指图、指数字、指字、是否判断检查。 2.3.2视检查：包括视图匹配、视执行检查。 2.3.3语音检查：包括清浊音检查。 2.3.4口语表达检查：包括跟读、记忆、看图讲名、看朗读、自己讲检查。 2.4康复训练功能：包括评估结果、康复内容、康复建议三部分。 2.4.1评估结果：查看当前患者当次评估测试结果。 2.4.2康复内容：包括听训练、视训练、语音训练、发音器官训练、口语表达训练和学老师平台。 a）听训练：根据语音提示，通过触摸屏幕或鼠标选择正确的图形、文字或答案。 b）视训练：根据屏幕文字提示，通过触摸屏幕或鼠标选择正确的图形、文字或答案。 c）语音训练：根据屏幕文字或语音提示，对话筒进行发声，使屏幕中出现相对应的事件。 d）发音训练：根据屏幕文字或语言提示，完成相应的口部训练动作。 e）口语表达训练：根据屏幕文字、图形或语音提示，完成复述、阅读、命名、记忆和自发语言训练。 f）学老师平台：可设计复述、命名、判断、理解、阅读、造句、选择、匹配、视频等，不少于9种训练题型。 2.4.3康复建议：针对失语、智能障碍、构音障碍三大类语言障碍疾病提供康复训练建议，可选择相应的康复建议进行康复训练、 2.5用户访问控制：修改登录密码和患者病历资料需提供保密密码 | 套 | 1 |  |  |

供应商代表签字：

供应商：                                   （盖章）

日期：    年   月   日

| 附件2 广东茂名健康职业学院询价报名登记表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.项目名称 | 康复治疗专业产教融合实践中心 |  |  |
| 2.项目编号 | / |  |  |
| - 供应商名称 - （盖章） |  |  |  |
| 4.供应商地址 |  |  |  |
| 负 责 人 信 息 |  |  |  |
| 5.负责人姓名 |  | 6.身份证号码 |  |
| 7.移动电话 |  | 8.固定电话 |  |
| 9.传真电话 |  | 10.E-mail |  |
| 11.报名时间 | 年 月 日 |  |  |
| 12.递交资料 | （1）报价一览表（附件1）； （2）询价报名登记表（附件2）； （3）声明函（附件3）， （4）经办人身份证明、授权委托书及营业执照（附件4），经办人如是法定代表人（负责人），需提供《法定代表人/负责人证明书》复印件及法定代表本人（负责人）身份证复印件；经办人如是法定代表人（负责人）授权代表，需提供《法定代表人/负责人证明书》复印件、《法定代表人（负责人）授权委托书》原件或复印件、法定代表授权人身份证复印件（附法定代表人（负责人）身份证复印件）。 注：以上所有材料需加盖公章。 |  |  |
| 经办人签名 | 年 月 日 |  |  |
| 注意：1.请认真、准确填写本表内容，并保证所填写内容真实、有效、完整、一致。 2.为能将有关信息及时通知您，请务必准确填写表中1-11项的详细内容，如因潜在投标人填写信息错误、无效而造成的任何损失由潜在投标人承担。 |  |  |  |

附件3

供应商资格报价声明函

- 广东茂名健康职业学院：

- 关于贵校康复治疗专业产教融合实践中心项目，我方愿意参加供应商报价报名，并已清楚供应商资质要求及有关文件规定。

我方声明具备以下条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；

- 报名时上传“企业法人营业执照”复印件（加盖公章）的电子文件。

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

在本次供应商报价采购活动中，我方认真阅读，并充分理解供应商资格报价文件的全部内容（包括重要事项、条款和技术规范、参数及要求等）。对供应商资格报价文件中的所有内容及供应商资格报价过程中所报的价格负责，并承诺能提供满足（或优于）供应商资格报价文件中需求的货物或服务，并安排项目负责人跟进负责本项目的所有事务，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任由我方承担。

项目负责人：

联系手机：

联系固话：

特此声明！

供应商报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

供应商报价人名称（签章）：

日期：    年   月   日

附件4

法定代表人/负责人资格证明书、身份证及授权委托书

法定代表人证明书

现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：                     。

供应商报价人（公章）：

注：供应商资格报价人名称为公司名称

地        址：

法定代表人（签字或盖章）：

职        务：

附：法定代表人身份证

2.营业执照